[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司DN200电磁水表采购询价公告
一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
二、询价项目概况：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	DN200电磁水表采购项目

	项目实施地点
	采购人指定地点（安装地点：高新区长虹公司技术中心）

	项目内容
	1、1台DN200 GPRS 远传电磁水表（一体型）及其配套辅材采购及指导安装、培训；
2、项目内容：设备及其配套辅材采购供货、提供设备质保、现场培训、安装指导服务、调试服务；
3、具体项目内容详见附件1《技术标准和要求》；

	工期及服务期限
	1、标的物采购：生产厂（供应商）在接到采购人供货（进场）通知之日起40个日历天内完成供货；
2、配套服务：生产厂（供应商）免费提供设备2年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起2年，具体详见附件1《技术标准和要求》；

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物：
	采购物
	品牌
	型号规格类型
	数量
	备注

	电磁水表
	日本爱知、德国西门子、瑞士ABB公司、科隆
	DN200，压力1.0MPa
	1
	详见附件1《技术标准和要求》


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：人民币¥26000.00元，大写：人民币贰万陆仟元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。
   四、资格要求
（一）一般要求：参与询价的报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。
（二）其他要求： 
1、2019年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟供产品同品牌电磁水表销售合同）。
2、报价人必须持有拟供产品品牌的代理权（品牌授权代理证书或该品牌对本项目的授权书或其他能够证明拟供产品为品牌原装正品的证明资料）。
3、报价人必须提供拟供产品的《计量器具型式批准证书》，进口产品应具备《计量器具型式批准证书》、《计量器具型式注册表》。
4、2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
5、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2021年 12 月 14 日 14:00 时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱931928175@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写DN200电磁水表报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，则报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2021年 12 月 14 日 14:00时开始至2021年 12 月 14 日14:30时截止，请各报价单位保持 邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：马工
联系电话：0816-2242821
                            2021年 12 月 8 日
附件1
《技术标准和要求》
（一）产品标准与规范
1、投标产品应符合GB/T778.1~5-2018《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》国家标准的规定。
2、投标产品出厂检定应执行《国家计量检定规程——冷水水表》（JJG162）的规定。
（二）必须提供的产品技术资料
1、必须提供投标产品的《计量器具型式批准证书》，进口产品应具备《计量器具型式批准证书》、《计量器具型式注册表》。
2、提供投标产品的技术与操作手册。
（三）电磁水表的基本技术要求
1.传感器部分
（1）口径：DN200（一体式）
（2）测量原理：法拉第电磁感应定律
（3）测量介质：饮用水
（4）精度等级：2级
（5）重复性：±0.2%
（6）计量方式：双向计量
（7）连接方式：法兰
（8）压力等级：1.0MPa
（9）内衬材料：硬橡胶或性能优于此的其他材质
（10）电极材料：316或优于316的其他材料
（11）压损等级：∆P16
（12）防护等级：IP68（NEMA 6P）
（13）工作温度：-25°C--+55°C
（14）温度等级：T50
(15)量程范围：R≥250
2.转换器部分
（1）电源模式：电池供电。
（2）采用锂电池供电：电池寿命不小于6年（电池寿命的以485通讯间歇时间为1小时为基准）及当不使用远传功能时电池寿命不小于8年的生产厂家承诺书。电量低报警功能，更换电池后不会丢失累计水量。
（3）防护等级：IP68  (NEMA6P)
（4）信号输出：modbus协议输出 RS485接口
（5）功能：故障报警、空管报警、小流量切除、双向计量、水量数据通讯协议开放，可兼容第三方远传采集系统。
3.远传部分
远传采用一体式远传，远传部分应包括但不限于以下功能：
（1）数据周期上报：累计水量、累计正水量、累计逆水量、时间、数据间隔、信号强度等，且支持自动和手动上报离散。
（2）重发功能：当周期上报失败时该周期数据可实现重发，重发次数不超过3次，重发时间间隔为5分钟。
（3）补包功能：本次数据上报不成功，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。
（4）数据读取间隔：可设置数据读取间隔，设置任意时间间隔（最小时间间隔为1分钟）采集、存储数据。
(5)数据上报频率：可设置数据上报频率，设置任意时间间隔（以每小时为单位），默认为4个小时打包发送一次。
(6)数据存储功能：具备数据静态存储功能，能存储不低于12个月的累计正水量、累计逆水量、累计水量等数据，并可现场或远程进行数据读取。当存储数据存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。
(7)自动校时功能：采用NB-IoT通信技术的监控终端应通过NB-IoT芯片校时，采用其他通信技术的可通过服务器进行校时。
(8)报警功能：计量部分和远传部分电池欠压、传感器故障、转换器故障、空管等报警。
(9)采用NB-IoT通信技术将数据传输至采购人指定的数据管理平台，且包含8年通信资费。(须提供承诺函)
(10)数据上报成功率：应保证每日数据上报成功率99％以上，且远传数据应与电子水表显示屏读数一致。
(四)产品质保要求
（1）产品整体质保2年。
（2）投标人为代理商的，提供原厂家质保承诺书。
（五）服务标准：
（1）供货厂家需在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题3小时能到现场。
（2）货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识。
（3）产品质保2年，2年内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供方承担。
（4）定期巡检，配合水司对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行；为适应水司发展需要，能免费提供相关软件的升级。
（六）推荐品牌和控制价
品牌：日本爱知、德国西门子、瑞士ABB公司、科隆
控制价：26000.00
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟供产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）拟供产品技术资料。
★（3）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（4）报价人必须持有拟供产品品牌的代理权（品牌授权代理证书或该品牌对本项目的授权书或其他能够证明拟供产品为品牌原装正品的证明资料）。
★（5）报价人必须提供拟供产品的《计量器具型式批准证书》，进口产品应具备《计量器具型式批准证书》、《计量器具型式注册表》。
★（6）2019年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟供产品同品牌电磁水表销售合同）。
★（7）2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。
★（8）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（9）报价人必须提供拟供产品的技术与操作手册。
★（10）关于锂电池寿命的承诺函（要求：电池寿命不小于6年（电池寿命的以485通讯间歇时间为1小时为基准）及当不使用远传功能时电池寿命不小于8年的生产厂家承诺书。电量低报警功能，更换电池后不会丢失累计水量）。
★（11）数据传输承诺函（要求：采用NB-IoT通信技术将数据传输至采购人指定的数据管理平台，且包含8年通信资费(须提供承诺函)）。
★（12）质保期承诺函（要求：产品整体质保不少于2年，且报价人为代理商的，必须提供原厂家质保承诺书）
★（13）售后质保服务方案。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料 经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司 绵阳市水务（集团）有限公司DN200电磁水表采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）        ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、工期及服务期限：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货（进场）通知之日起    个日历天内完成供货（要求：最迟于40个日历天内完成供货）。
（2）配套服务：我司免费提供整体   年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起   年（要求：不得少于2年）。
（3）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
6、合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。以转账的方式，从其基本账户转至采购人指定帐户。待货到现场经验收合格后10个工作日内无质量问题无息全额退还履约保证金。
7、付款方式及条件：
（1）全部备件到货经验收合格，采购人在收到货物合格资料后，支付至合同总价的97 %；
（2）余3%作为质保金，质保金在备件质保期满且双方无争议纠纷，一次性无息结清。
（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）备件验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付300元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除；
（3）售后响应及违约： 
①质保期内产品出现质量问题，依据配件属性采用以下方式处理：
a.对质量缺陷产品进行换货处理，我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物 10 个日历天内到达现场。
b.我司到场维修故障产品，我司接到采购人售后维修通知后，我司技术人员 3小时内到达现场排除故障（售后电话： /  、联系人：/  ）。
②售后响应超时处罚：我司技术人员每晚到1小时（不满1小时按1小时计），采购人从质保金中扣除200元，以此累加计算；我司换货配件逾期到货，每逾期1天，采购人从质保金中扣除300元，以此累加计算。
③货到现场经验收合格后，我司将派工程师到现场进行指导安装于调试，并培训相关产品知识。
④我司将安排工程师定期巡检，配合采购人对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行，同时，为适应采购人发展需要，免费提供相关软件的升级。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	单 价
	合计
	品牌

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	总价：/


注：1、报价包含设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 1 -

[image: image1.png]