 
附件1
《技术条件书》

数采仪设备采购技术标准与要求
1总则  
在相关法律法规、环保部门规定（详见附件1）和合同要求下，乙方提供新增设备或附属设备等完成污水厂的数据采集传输仪设备的安装调试及运行维护全部相关内容。
乙方承担设备（详见附件2）的供货、安装与调试，并提供运行维护服务，保证设备的正常运行，确保传输数据真实有效、可靠。对所运营的设备设置专人负责制，制定操作维修规程和日常管理制度，建立完整运营记录，并接受相关部门及委托方检查。
2范围
委托方：设备安装场所，供电电源（搭火点），厂部数据接收的线缆至设备，自来水，空调。
乙方：在委托方提供的条件下完成《数采仪、自动采样设备采购技术标准与要求》要求设备安装和运维服务的全部内容，主要内容如下（项目内容参见“附件2”，项目不仅限于“附件2”，特别是其它及公共附属设备）。
设备运输到安装地点。
设备安装工作包含设备进出水安装、设备本身的安装、电源和信号防雷设备的安装、设备到污水站控制系统的电气和信号安装、设备到环保部门的电气和信号安装等。
设备的调试工作包含设备进出水调试、设备本身的调试、设备到污水厂系统的通讯调试、设备到环保部门的通讯调试等。
负责配合组织、协调设备的验收比对、设备相关备案等工作（区间的运维按照相关运行技术规范执行），并承担其全部费用。
提供运维服务及相关的资料、材料、易损件、药品、记录本及其它物品等。
因设备运输、安装、调试、运维等产生的安全及设备事故均自行负责。
负责将信号接入数采仪并上传到生态环境部门监控平台，并承担其全部费用。
负责将信号接入污水站自控系统并显示到上位机监控平台，并承担其全部费用。
质保与运维：全部验收通过后提供1年的运维服务和质保，包含但不仅限软硬件升级等相关内容（内容详见4运行维护内容），并承担其全部费用。超出质保期后在设备设计使用寿命期内，乙方负责免费对设备进行软件升级，提供设备配件按市场最低价供货；乙方应充分了解环办执法函2021 484号、川环办函〔2020〕147号、川环办函〔2021〕145号等最新文件（详见：相关标准），确保设备符合最新环保标准，若在质保期内有不符合相关标准的设备，乙方负责升级或更换设备满足要求，并承担其全部费用。
供货周期：自合同签订日起3个工作日内，乙方负责完成所有设备的供货与安装调试，并确保设备正常运行。
3设备技术标准
3.1 基本要求
应用领域：地表水、自然水体、生活污水、工业废水等。
测量间隔：可任意设定或条件触发测量（外部IO输入信号触发、与自动采样器联动触发、环保部门通过数采仪触发等）。可设置流量触发采样，当流量为0时，污染物浓度数据可不参与数据传输。
显示屏：触摸屏或触摸屏+实体按键。
清洗功能：设备具备自动清洗功能。
接口要求：继电器/4-20mA/RS232/RS485/RJ45等；
数据上传接口：RS232/RS485/RJ45满足HJ 212规定。
工作环境：5-40℃，湿度≤85%。
电源：AC220V±10%，50/60Hz。
防雷：设备需安装电源防雷和信号防雷模块。
设备设计使用寿命期不得低于5年。
自动监测设备应将监测数据、仪器工作参数和设备运行状态通过数采仪上传至生态环境部门监控平台，并将监测数据传入污水站控制系统并显示在污水站监控平台。
具有数据处理，数据实时在线传输功能和数据保存功能，仪器自动存贮历史数据和日志数据，可有效存贮至少1年历史数据和1年日志数据（应提供省级以上检测机构出具的检测报告或实物图证明）。
具有断电保护功能、异常复位功能、外控触发启动功能、水源监控功能和间排自启功能。

提供中国环境保护产品认证证书。 

提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告。

其他：符合“附件1：相关标准”内容要求。
3.2 数采仪技术要求
通讯协议：符合HJ/T 212和《四川省固定污染源在线监控（监测）系统数据采集传输协议（试行版）》及最新相关环保标准及要求。
采集上传内容：COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量、水温等监测数据、仪器工作参数及设备运行状态。
数据采集误差：≤1%。
系统时钟计时误差：±0.5%。
存储容量：≥14400条记录。
控制功能：能通过上位机控制监测仪表进行即时采样和设置采样时间。
接口要求：应至少具备 8个以上RS 232(或 RS 485)数字输入通道，用于连接监测仪表，实现数据、命令双向传输；应至少具备 8 个模拟量输入通道，应支持 4～20 mA 电流输入或 1～5 V 电压输入，应至少达到 12 位分辨率；应至少具备 4 个开关量输入通道，用于接入污染治理设施工作状态。
数据导出功能：数据采集传输仪应具有数据导出功能，可通过磁盘、U 盘、存储卡或专用软件导出数据。
掉线重连功能：在线率为90%以上，正常情况下，掉线后应在5分钟之内重新上线。数据采集传输仪每日掉线次数在5次以内。数据传输稳定性在99%以上，当出现数据错误或丢失时，启动纠错逻辑，数据采集传输仪重新发送数据。
其他要求：符合HJ 477-2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》要求。
4运行维护内容
现场维护及校验校准服务周期及内容、现场维护内容及要求、故障维修要求
等按照HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N、总磷、总氮 
等）运行技术规范》或环保部门最新技术规范执行，内容不仅限于此，如设备有特别维护内容的按照设备维护内容增补。
水污染源在线监测系统需维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应经相应环境保护管理部门批准同意。

因不可抗力和突发性原因致使水污染源在线监测系统停止运行或不能正常运行时，应当在24h内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况。

乙方发现故障或接到故障通知，应在规定的时间内赶到现场处理并排除故障，无法及时处理的应安装备用仪器。

数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

当在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，仪器维护时间超过 6 h 时，应采用人工方法进行监测，以保证监测的连续性，监测方法按照水质监测规范进行监测，监测频次按照最新环保部门相关规定要求（目前监测频次要求不低于6h/次）。同时，乙方应在报告及在线设备的平台管理要求的时限范围内，及时向委托方提供盖有乙方公章的设备故障情况说明（附人工监测数据），以便委托方能够及时向有关部门报告。
化学试剂、标液、废物及废液：
乙方负责免费提供并及时更换、添加在线监测设备所需的全部试剂、标液及纯水。
试剂、标液必须在有效期内使用。
标签应填写规范、不能重贴覆盖。
设备运营期间所产生的废物及废液由委托方指定存放地点，乙方按照废物及废液处理规定做好收集至存放点及记录等工作。
运营记录：
乙方负责建立完整的运营记录，应包括在线监测设备巡检记录、定期维护记录、校准校验记录、故障维修记录、标准物质更换记录、异常情况记录等。
记录要求真实、准确、完整，必须与在线设备上记录的数据、操作、维护、故障、异常情况等日志形成一一对应关系，书写工整。
各种记录应妥善保管，以备相关部门及委托方检查。
备件及耗材：乙方负责免费提供并及时更换在线监测设备所需的全部备件及耗材。
设备完好率：设备完好是指设备各项指标运行正常，测量误差在标准（HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》，标准如发行新版本按最新版本执行）范围内，数据传输正常，数据真实可靠，数据传输率不低于95%。以月度为周期，每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据个数占应获得有效数据的个数百分比不得小于90%，有效数据的判定参见HJ356的规定。设备完好率指设备完好运行时间/设备运营总时间*100%。乙方应保证所运营的在线监测设备的设备完好率在95%（不得低于技术规范和最新环保部门相关规定）以上。
设备软件、硬件升级或新增附属设备（乙方应充分了解环保要求提前做好相关工作，以便在相关规定实施时已完成相关工作）：乙方负责免费对运营的采样设备、在线监测设备和通讯设备进行软件、硬件升级或新增附属设备，以便符合环保及其他相关部门的要求（单体设备和监测项目的要求）。更换或升级重要部件或新增附属设备按照相关要求需要对设备进行比对的按照相关规定进行。
由于需要新增附属设备对现有设备进行改变或增加相应部件的相关融合工作应合理合规，并增加相应的运营记录、操作制度、设备的备案、比对、数据上传环保相关部门与厂站等相关工作。
运维期间所有设备和服务内容必须满足“附件1：相关要求”，技术标准与要求不仅限于此，应环保新要求按照新技术标准与要求执行。
乙方应长期免费对委托方提供相应技术服务。包括技术交底、设备资料提供、人员培训等。
乙方应管理、维护、维修和更换水路上的设施设备（包含：从明渠等取水点的取水设施、自动采样器、水样分发设施、水质分析仪器、废水排放、管路管件等全部设施）。
乙方应对运维的设施和设备进行管理、维护、维修、更换和软件升级。
数采仪采用移动网络（GPRS、3G、4G等）方式与环保部门通讯，乙方不用负责通讯费用。
5 现场评估
乙方在投标前应对安装和运维环境、条件、设施设备等与设备安装和运维相关的内容进行实地考察。在投标文件中明确设备的更新替换内容并明确设备品牌、型号等重要内容，并提供替换设备的相关资质文件（环保验收需要的资质文件如：中国环境保护产品认证证书、检测报告等）。在投标文件中需提供已完全了解运维相关内容及现场设备情况的承诺函，并加盖鲜章。
6乙方衔接
乙方在合同到期前，在与下一周期乙方进行运维工作的衔接时，为保证测量工作与数据采集的连续性，乙方在合同到期前无条件接受与下一乙方的技术和资料等交接事宜。
7安全

乙方应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。在合同执行期间如违反安全用电相关定、未按照设备操作手册相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由乙方自行负责。
8款项支付
8.1支付周期：分两次支付。设备在安装调试完成10天后进行验收工作。验收内容包括《数采仪、自动采样设备采购技术标准与要求》所有内容，验收通过并稳定运行6个月后付款70%，剩余30%于质保期结束后支付。
8.2扣款内容：在质保期内若设备或运维出现问题，乙方应及时响应并到及时现场处理，若超出合同规定的响应时间、到场时间和处理完成期限等情况，每出现一次扣除500元（运维服务考核参考附件3在线监测服务情况确认表）；在质保期内若有设备不符合相关标准，乙方拒绝升级或更换设备的情况，扣除总费用的10%。设备在设计使用寿命期内，若乙方拒绝免费对设备进行软件升级或拒绝以市场最低价提供设备配件的情况，甲方有权在其他类似招投标项目中将乙方列入不可靠清单。
附件1 
相关标准：
GB 50093 《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB 50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》
HJ 212-2017 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》
HJ 2038-2014 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》
HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》
HJ 356-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》
HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》
HJ 477-2009 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》
川环办函[2020]147号 四川省生态环境厅办公室 《关于2020年全省重点排污单位自动监控建设有关事项的通知》
环办执法函2021 484号 中华人民共和国生态环境部办公厅《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》
川环办函〔2021〕145号 四川省生态环境厅办公室《关于推进2021年固定污染源自动监控建设应用的通知》
2020年固定污染源自动监测监控体系建设试点工作《四川省固定污染源在线监控（监测）系统数据采集传输协议（试行版）》
以上标准为设备、安装和运维必须满足的要求。
以上标准如发行新版本按最新版本执行。
以下为补充要求：（如补充要求与以上标准重复或冲突那么按要求高的标准执行）
运维要求：
满足三江汇泽公司《数采仪采购技术标准与要求》。
附件2
	项目内容清单

	序号
	生产厂
	具体位置
	项目
	备注

	1
	永兴污水厂一期
	出水站房
	数采仪
	

	2
	
	
	
	

	3
	永兴污水厂二期
	出水站房
	数采仪
	

	4
	
	
	
	

	注：
1、公共附属设备包括可能会涉及的取样泵、管路、电源等；
2、包含将设备信号接入污水站自控系统以显示到上位机监控平台的全部费用。



附件3
在线监测服务情况确认表
	地点：             时间段：      年，第     季度 扣款合计：

	序号
	内容
	备注及明细
	有无扣款
	扣款金额

	1
	故障响应
	　
	　
	　

	2
	故障维修和备用仪器
	　
	　
	　

	3
	现场技术支持
	　
	　
	　

	4
	技术资料等
	　
	　
	　

	5
	保养、校准等
	　
	　
	　

	6
	其它
	
	
	

	
	
	
	
	

	 运维方确认签字：                       厂部确认签字：


注：本附件1《技术条件书》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2019年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④拟投产品必须符合附件1《技术条件书》；
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司（永兴污水厂）采购数采仪设备 询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税总价人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：备件原价，装卸货运输费用及货到现场安装所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证在 3 日内完成标的物供货。
5、项目验收标准：依据附件1《技术条件书》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：
（1）技术条件书内货物全部到货、安装，经验收合格后支付合同总价的95%，质保期满后无息支付剩余5%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。
7、项目违约：
（1）备件及安装验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：设备到货时间每逾期1天，我司向采购人支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价

	
	
	
	
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
