附件1
技术标准和要求
1.技术参数要求
1.1变送器：
1.1.1显示：TFT显示；
1.1.2变送器具有数据储存功能，数据可导出；
1.1.3常规双通道，但可根据需求拓展更多通道，同时连接包括PH、悬浮物等多个电极同时使用；
1.1.4具有两级密码保护；
1.1.5具备读写记录、校准记录、报警记录，并支持所有记录按时段查询功能；
1.1.6输出：模拟输出4-20mA；
1.1.7控制:带继电器输出，可进行各种工业控制及报警输出；
1.1.8电源：220VAC，50Hz；
1.2 污泥浓度传感器：
1.2.1采用红外散射光光度计检测方法或红外光吸收法或90°/135°散射光，四波束交替光，测量数据不受来水色度影响，数据稳定；

1.2.2工作温度：0-45℃；

1.2.3具有自动自诊断功能；
1.2.4具有温度补充功能；
1.2.5材质：电极本体316L、视窗蓝宝石玻璃、外壳防水防腐材质；
1.2.6测量范围：0-30000mg/L或以上;
1.2.7测量精度：＜±5％FS；
1.2.8重复性：±1%；
1.2.9响应时间：≤10s；
1.2.10传感器带自动清洗功能，免人工维护；
1.2.11电缆：防腐，耐高温，长度不少于10米；
1.2.12安装方式：浸入式安装；
1.2.13防护等级：传感器IP68；
2.其他要求
2.1推荐品牌：赛默飞、Partech、E+H或同等品质的品牌。
2.2安装要求：绵阳市塘汛污水处理厂生化池，具体安装位置由中标人结合厂部实际运行需求选取合适点位，保证仪表能够准确测量污泥浓度，中标人负责对供货仪表的变送器、传感器、传感器支架的安装、线缆铺设及设备调试等工作，所有线缆采用PVC穿管明管铺设，线缆不得有裸露，中标人负责提供并安装电源防雷器和信号防雷器，安装完毕后需免费对我司相关人员进行培训。
2.3供货期：自合同签订日期起，三十个日历日内完成设备的供货与安装调试。
2.4质保期：变送器不少于36个月，传感器不少于36个月，质保期内非人为原因设备出现软硬件故障，中标人负责维修或更换，因此产生的全部费用由中标人承担。中标人负责对供货仪表在质保期内的维护工作，以及非人为原因设备出现备品备件耗材更换工作，因此产生的全部费用由中标人承担；
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2020年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人所提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司塘汛污水处理厂污泥浓度分析仪采购项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：货物运输、安装调试、出具增值税普通发票、《技术标准和要求》中未列入的其他零配件等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 30 个工作日内完成批次供货。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待36个月质保期满后无息支付剩余5%质保金。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2020年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价
	安装地点

	1
	污泥浓度分析仪
	
	1
	套
	
	
	塘汛厂

	总价：
	


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，安装调试，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

