 
附件1
技术标准和要求
1总则  
监测方应具有相关水质检测资质，在相关法律法规、环保部门规定和与委托方签订的合同下完成污水厂进、出水口在线监测设备水质比对工作。    
2服务内容
2.1项目（详见附件1）:化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH 3-N）、总氮、总磷、pH、废水流量。

2.2比对时间要求:每季度第一个月。
2.3比对监测频次:每季度进行水质比对工作，监测方与委托方约定每季度取样及比对时间，监测方按约定时间实施。
2.4比对标准（详见附件2）：比对监测主要包括实际水样比对试验的相对误差和质控样的测试结果，采用国家标准和行业标准方法中所列方法作为比对监测分析方法，禁止使用非标准监测方法。按照HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N、总磷、总氮 等）运行技术规范》或环保部门最新技术规范执行。
2.5比对监测实施
2.5.1委托方提供在线监测设备安装场所及在线监测设备取样点。监测方需自行准备采样容器、采样工具等到现场实施采样工作。在安装自动监测采样装置的位置进行人工采样，并和自动监测设备采样同步。
2.5.2监测方若需要设备运维单位协商配合，应提前通知委托方，以便组织开展比对工作。
2.6监测报告
2.6.1监测方承担取样与水质比对工作，对水质比对数据真实有效、可靠性负责。制定完整的废水污染源自动监测设备比对监测报告。监测报告主要内容应包括项目内容基本情况、监测项目、相关规范及依据、比对结果评价标准、监测结果及评价等，具体参考《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（试行）。
2.6.2比对监测数据要求真实、准确、完整，必须加盖检验检测专用章、骑缝章和CMA计量认证标识章，否则报告无效。比对监测报告要求报告编写人、审核人和授权签字人签字，否则报告无效。
2.6.3比对监测报告一式两份，一份发送给委托方，一份监测方存档，于比对工作完成后10个工作日内交于委托方。
3现场评估
3.1监测方在投标前可对现场环境、条件、设施设备等与取样和水质比对工作相关的内容进行实地考察或咨询。
3.2投标文件需提供《检验检测机构资质认定证书》，并具备本次监测内容需要的相应资质。
3.3投标文件中明确比对方案，方案应包括但不限于监测方法、周期和服务项目等重要内容。
3.4投标文件中需提供已完全了解水质比对相关内容及现场情况的承诺函，并加盖鲜章。
4其他要求
4.1监测方在合同到期前，在与下一周期监测方衔接时，为保证水质比对工作的连续性，监测方在合同到期前无条件接受与下一监测方的技术和资料等交接事宜。
4.2
监测方应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。在水样采集时如违反安全相关规定、未按照设备操作手册相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由监测方自行负责。
5款项支付
5.1支付周期：一年一次。若监测方在合同期间未按合同履约，扣除该季度相应比对费用。
5.2增减费用：若在合同期间有增减比对项目，根据具体项目按比例增加或减少比对费用。   
附件1
	项目内容清单

	序号
	生产厂
	具体位置
	项目
	备注

	1
	塘汛污水处理厂
	绵阳市涪城区绵三公路北
	生活进水COD、氨氮、总氮、总磷
	

	
	
	
	一期出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量计
	　

	2
	永兴污水处理厂
	绵阳市飞云大道东段
	一期进水COD、氨氮、总氮、总磷
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	一期出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量计
	

	
	
	
	
	

	3
	七星坝污水处理厂
	绵阳市游仙区中绵路
	进水COD、氨氮、总氮、总磷
	

	
	
	
	出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量计
	

	4
	小枧污水处理站
	小枧三江大桥附近
	进水COD、氨氮
	

	
	
	
	出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量计
	

	5
	丰谷污水处理站
	丰谷镇附近
	进水COD、氨氮
	

	
	
	
	出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量计
	

	2
	永兴厂扩建项目
	绵阳市飞云大道东段
	二期进水COD、氨氮、总氮、总磷
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	二期出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量计
	

	
	
	
	
	


附件2
相关标准：
HJ 535-2009  《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
HJ 536-2009  《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》
HJ 828-2017  《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
HJ/T 70-2001 《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》
GB/T11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
HJ 636-2012  《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
GB/T 6920    《水质 PH值的测定 玻璃电极法》
GB/T 13195   《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》
HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》
HJ 101-2019 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》
HJ/T 102-2003 《总氮水质自动分析仪技术要求》
HJ/T 103-2003 《总磷水质自动分析仪技术要求》
HJ 2038-2014 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N、总磷、总氮 等）运行技术规范》
HJ 356-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N、总磷、总氮 等）数据有效性判别技术规范》
HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》
HJ 377-2019 《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》
HJ494-2009《水质​采样技术指导》
《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（试行）
以上标准为取样和自动监测设备比对监测必须满足的要求。
以上标准如发行新版本按最新版本执行。
以下为补充要求：（如补充要求与以上标准重复或冲突那么按要求高的标准执行）
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明。

★⑥报价文件需提供《检验检测机构资质认定证书》，并具备本次监测内容需要的相应资质。

★⑥报价文件中须明确比对方案，方案应包括但不限于监测方法、周期和服务项目等重要内容。

★⑥报价文件中需提供已完全了解水质比对相关内容及现场情况的承诺函，并加盖鲜章。
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司水质在线监测设备比对项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 5 个日历天内完成检测工作，并在 10 个工作日内出具检验检测报告（加盖CMA章）。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）按约定周期进行检测后，出具检验检测报告（加盖CMA章）后支付该笔检测100%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

项目逾期违约：约定的取证时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期取证违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	地点
	检测点位
	检测项目
	频次
	检测总数
	报价
	合计

	1
	塘汛城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	
	

	污染物名称
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	2
	永兴城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	
	

	污染物名称
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	3
	七星坝城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	
	

	污染物名称
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	4
	游仙区小枧镇临时污水处理站
	
	
	
	
	
	

	污染物名称
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	5
	涪城区丰谷镇污水处理站
	
	
	
	
	
	

	污染物名称
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	6
	永兴厂扩建项目
	
	
	
	
	
	

	污染物名称
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	
	


注：1、检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

