附件1
技术标准和要求
1总则  
在相关法律法规、环保部门规定（详见附件2）和合同要求下，中选单位提供新增氟化物水质在线分析仪及附属设备等完成污水厂的氟化物水质在线分析仪安装调试的全部相关内容。
中选单位承担设备的供货、安装与调试，保证氟化物水质在线分析仪的正常运行，确保监测数据真实有效、可靠。
2范围
我司：设备安装场所、供电电源（搭火点）、自来水、空调。
中选单位：在我司提供的条件下完成《氟化物水质在线分析仪标准和要求》要求设备安装调试的全部内容，主要内容如下（项目内容参见“附件4”，项目不仅限于“附件4”，特别是其它及公共附属设备）：
设备运输到安装地点。
设备安装工作包含设备进出水安装、设备本身的安装、电源和信号防雷设备的安装、设备到污水厂控制系统的线缆铺设、电源和信号安装、设备到环保部门数采仪的线缆铺设、电源和信号安装等。
设备的调试工作包含设备进出水调试、设备本身的测量调试、设备到污水厂控制系统的通讯调试、设备到环保部门数采仪的通讯调试等。
负责配合组织、协调设备的验收比对、设备相关备案等工作，并承担其全部费用。
因设备运输、安装、调试、运维等产生的安全及设备事故均自行负责。
负责将信号接入数采仪并上传到生态环境部门监控平台，并承担其全部费用。
负责将信号接入污水厂自控系统并显示到上位机监控平台，并承担其全部费用。
3设备技术标准
应用领域：环保污染源、工业过程用水、市政污水等。
测量方法：氟试剂分光光度法，符合HJ488-2009 《水质氟化物的测定氟试剂分光光度法》。
测量范围：0~40mg/L，测量量程可调整。
重复性：≤5%
零点漂移：≤±5%F.S.
量程漂移：≤±10%F.S.
定量下限：≤0.05mg/L
示值误差：≤±10%
测量间隔：整点测量、间隔测量、也可通过串口启动测量。
具有废液分离功能，以减少危废排放量。
显示屏：触摸屏或触摸屏+实体按键。
清洗和校准：具备周期性自动校准功能和自动清洗功能。
试剂要求：设备所需试剂应有明确试剂型号、出厂日期、编号和保质期。
接口要求：继电器/4-20mA/RS232/RS485等。
数据上传要求：RS232/RS485满足HJ 212规定。
工作环境：（5~40）℃，相对湿度：（65±20）%，无结露。
电源：AC220V±10%，50/60Hz。
防雷：设备需安装电源防雷和信号防雷模块。
设备设计使用寿命期不得低于5年。
软件部分：
只能在现场端登录，不得具备远程登录功能；
设置二级或三级登录权限；
所有污染物浓度数据均由真实测量得出；
历史数据表至少要同步显示监测时间、监测值和吸光度等；
具备日志管理功能:包含但不限于登录日志、运维日志、其它日志；
自动监测设备应将监测数据、仪器工作参数和设备运行状态通过数采仪上传至生态环境部门监控平台，并将监测数据传入污水厂控制系统并显示在污水厂监控平台。
具有数据实时在线传输功能和数据保存功能，仪器自动存贮历史数据和日志数据，可有效存储至少1年历史数据和1年日志数据，并具有数据导出U盘功能。

具备自诊断功能和报警功能。
具有自动标定曲线功能、标液核查功能、自动校准曲线功能。
具有量程自动切换功能、断电保护功能、异常复位功能、外控触发启动功能、水源监控功能和间排自启功能。

具有标液有效期监控功能、试剂余量监控查询功能。

拥有内嵌水样预处采集装置，可对水样中大颗粒物质进行有效处理，确保测量数据准确性。
其他：符合“附件2：相关标准”内容要求。
4 现场评估
参选单位在投标前可对安装环境、条件、设施设备等与设备安装相关的内容进行实地考察。在投标文件中明确设备的品牌、型号等重要内容。在投标文件中需提供已完全了解现场情况的承诺函，并加盖鲜章。
5安全

中选单位应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。在合同执行期间如违反安全用电相关定、未按照设备操作手册相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由中选单位自行负责。
6其他要求
供货期：自合同签订日起15个日历日内，中选单位负责完成所有设备的供货与安装调试，并确保设备正常运行。

质保期：不低于12个月，质保期内非人为原因设备出现软硬件故障，中选单位负责维修或更换，因此产生的全部费用由中选单位承担。
验收与支付：费用分两次支付。设备在安装调试完成并稳定运行30个日历日后进行验收及环保备案工作。其中，验收内容包括《氟化物水质在线分析仪标准和要求》所有内容，验收通过后中选单位负责完成环保备案相关所有手续，所有手续办结后付款90%，剩余10%于质保期结束后支付。

附件2
相关标准：
HJ488-2009 《水质氟化物的测定氟试剂分光光度法》
GB 50093 《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB 50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》
HJ 212-2017 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》
HJ 2038-2014 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》
HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》
HJ 356-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》
HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》
HJ 477-2009 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》
川环办函[2020]147号 四川省生态环境厅办公室 《关于2020年全省重点排污单位自动监控建设有关事项的通知》
环办执法函2021 484号 中华人民共和国生态环境部办公厅《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》
川环办函〔2021〕145号 四川省生态环境厅办公室《关于推进2021年固定污染源自动监控建设应用的通知》
2020年固定污染源自动监测监控体系建设试点工作《四川省固定污染源在线监控（监测）系统数据采集传输协议（试行版）》

以上标准为设备、安装和运维必须满足的要求。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。以上标准为设备、安装和运维必须满足的要求。

附件3
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件4）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）提供所供产品为品牌原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件4
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、运输费、安装调试费，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，质保期服务等。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：在接到采购人供货（进场）通知之日起    个工作日内（不超过15天）完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货、安装调试及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。若质保期内所供货品出现质量问题，应在接到采购人通知后   小时内响应，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展。

  (2)我司所供物资因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：本合同项下设备整体质保期为：质保期为      个月（不少于12个月），自验收合格之日起算。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
	项目内容清单

	序号
	名称
	具体位置
	数量

	1
	氟化物水质在线分析仪
	永兴污水处理厂二期出水站房
	　  1台

	2
	其他及公共附属设备
	
	    1项

	注：其他及公共附属设备包含设备安装和运行所需所有辅材，如耗材、管路、电源、信号线缆铺设及安装调试等。


注：1、报价含设备费、运输费、安装调试，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供质保期服务等。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

