附件1：

《技术标准和要求》

便携式余氯/二氧化氯测定仪技术参数
	项目
	技术参数

	仪器类型
	单波长直读式比色计

	余氯
	范围
	（0.00-5.00）mg/L

	
	示值误差
	±0.05mg/L 或±5%

	
	重复性
	≤1%

	
	检出限
	≤0.01mg/L

	总氯
	范围
	（0.00-5.00）mg/L

	
	示值误差
	±0.05mg/L 或±5%

	
	重复性
	≤1%

	
	检出限
	≤0.01mg/L

	二氧化氯
	范围
	（0.00-10.00）mg/L

	
	示值误差
	±0.10mg/L 或±5%

	
	重复性
	≤1%

	
	检出限
	≤0.02mg/L

	分辨率
	浓度：0.001mg/L；吸光度 0.001ABS：

	光源
	发光二极管（LED）

	波长
	515nm

	校准
	支持最多 5 点校准

	数据储存
	各 200 组检测结果

	比色池
	16mm 直径比色管

	防护等级
	IP65

	电源
	电池供电


便携式浊度仪技术参数
	项目
	技术参数

	光源
	860nm LED

	测量范围
	         (0.00-9.99)NTU
          (10.0-99.9)NTU
       (100-500)NTU

	分辨率
	0.01/0.1/ 1 NTU

	示值误差
	±6%

	重复性
	≤0.5%

	零点漂移
	±0.5%FS/30min

	稳定性
	±0.5%FS/30min

	校准
	零点和最多 4 点（2,20,200,500 NTU）

	数据储存
	1000

	显示屏
	3.5 英寸彩色液晶屏

	标配长效浊度校准套装规格
	20/200/500 NTU

	防护等级
	IP65

	使用环境
	环境温度：5-40℃
相对湿度：不大于 85%

	电源
	电池供电


	项目
	技术参数

	仪器级别
	0.01 级

	mV
	范围
	（-1999-1999）mV

	
	最小分辨率
	1mV

	
	电子单元示值误差
	±0.1%FS

	pH
	范围
	（-2.00-18.00）pH

	
	最小分辨率
	0.01pH

	
	电子单元示值误差
	±0.01pH

	温度
	范围
	（-5.0-110.0） ℃

	
	最小分辨率
	0.1℃

	
	电子单元示值误差
	±0.2℃

	
	温度补偿
	支持自动/手动温度补偿

	数据储存
	200 套

	显示屏
	3.5 英寸彩色液晶屏

	电极
	标配复合 pH 电极，支持 1-3 点 pH 电极标定

	电源
	电池供电


便携式 pH 计技术参数
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）售后服务承诺书并加盖公章。
★（3）营业执照复印件加盖单位公章。

★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含所供货物/材料费用，税金，装卸货费、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后40个日历日内按合同约定向采购人交付货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

6.付款方式及条件：

（1）设备维修调试验收合格且采购人收到我司开具的真实、合法、有效税率增值税普通发票后，支付合同总价的95%。

（2）余5%作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清。货物质保期：验收合格之日起     个月（不低于12个月）。

7.履约保证金：合同签订前我司向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金，我司以转账的方式，从其基本账户中转至采购人指定帐户（不接受银行保函、保兑支票）。待合同履行日期结束后无质量问题，采购人无息全额退还履约保证金。

8.货物验收

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均派人员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
9.工期违约：我司若未按合同约定完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付200 元的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。逾期交货达30日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同，履约保证金不予退还，同时采购人可视情况将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。
10.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司已收取的款项应全额退还，且我司应按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同。
11.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同。

12.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

13.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
14.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
15.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
17.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日

项目报价表

	序号
	设备名称
	厂家型号
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	便携式余氯/二氧化氯测定仪
	
	3套
	
	
	含余氯/总氯/二氧化氯各600次检测所需试剂

	2
	便携式浊度仪
	
	3套
	
	
	

	3
	便携式pH计
	
	2套
	
	
	

	
总合计（含税）：                   元


注：1、此价格包含所供货物/材料费用，税金，装卸货费、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

